Жаворонков В.И., Рясик И.О. Электронно-оптические преобразователи для регистрации сверхслабого свечения биологических объектов: опыт научно-исследовательской лаборатории функциональной электроники Вятского государственного университета

В Вятском государственном университете на базе научно-исследовательской лаборатории функциональной электроники кафедры физики и методики обучения физике многолетняя работа к. ф.-м. н., д. т. н. Жаворонкова В. И. привела к созданию серии приборов на базе электронно-оптических преобразователей для регистрации сверхслабого свечения биологических объектов. Наиболее востребованным и удобным в практическом применении оказалось регистрирующее устройство для визуализации и фоторегистрации пространственной картины слабосветящихся физических и биологических объектов, сопровождающихся излучением в видимой и невидимой (инфракрасной и ультрафиолетовой) областях спектра, на основе двухкамерного электронно-оптического преобразователя типа 6ЭП21МГ с электростатической фокусировкой.

Основные технические характеристики данного прибора следующие:

- область максимальной спектральной чувствительности фотокатода – 400 – 1500 нм;

- эффективный коэффициент усиления яркости - 104;

- диаметр рабочей части фотокатода – 24 мм;

- размер рабочего поля на выходном экране – 18 мм;

- электронно-оптическое уменьшение изображения – 1,5;

- максимальное напряжение питания – 30 кВ;

- разрешающая способность – 30 мкм.

На данном приборе, например, проводилась электронно-оптическая регистрация флуоресценции хлорофилла, когда параллельный световой поток от оптического осветителя падает на исследуемый объект (например, лист герани или суспензия клеток в воде, полученная при растирании листьев), вызывая его флуоресценцию. Возбужденная светом флуоресценция объекта при открывании непрозрачной перегородки с помощью входного объектива проецируется на фотокатод электронно-оптического преобразователя. Усиленное по яркости электронное изображение флуоресценции объекта регистрируется с помощью выходного объектива визуально, фотографически или преобразуется в электрический сигнал. Предложенный метод позволяет исследовать люминесценцию биологических объектов в реальном масштабе времени.

В качестве источника излучения использовался медицинский прибор «Фотон». Конструкция этого облучателя позволяет сконцентрировать свет в параллельный пучок.

На объект воздействовали вспышкой света или непродолжительным облучением длительностью от 2 до 5 сек, в спектральном диапазоне 300-500 нм.

Динамику изменения интенсивности флуоресценции листьев регистрировали визуально от момента выключения возбуждающего света до момента достижения постоянного уровня высвечивания. Длительность высвечивания люминесценции составляла от нескольких секунд до минуты.

Данный тип устройств имеет опыт внедрения и использования в НИИ промышленной и морской медицины ФМБА (г. Санкт-Петербург), Институте физики, технологии и информационных систем Московского педагогического государственного университета, в лаборатории нанохимии и нанотехнологии Института химии и экологии Вятского государственого унивеститета, Глазовском инженерно-экономическом институте Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова.